| 阜外华中心血管病医院 河南省心血管病医院 冠脉流量测定仪招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 商务要求 |  |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1）提供产品有效的医疗器械注册证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求，以及使用说明书和公开的彩页； 2）进口产品需提供中文和英文技术白皮书、产品授权书； 3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，具备DICOM3.0、HL7等信息接口。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费等所有费用 | 具备 |
| 4 | 请提供所投产品主要配件的名称、品牌、规格型号及单价 | 具备 |
| 5 | 提供产品配套所需耗材长期供应的品牌、规格型号及单价 | 具备 |
| 6 | 国产设备生产日期为安装日期内6个月内，原装进口设备生产日期为安装日期的一年以内。提供承诺函 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后60日历天内 | 具备 |
| 8 | 保修期：3年 （自验收合格之日起。提供生产厂家的售后服务函） | 具备 |
| 9 | 数量：2台 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 基于超声波或时差法测定冠状动脉塔桥术桥血管中的血流量，以评估桥血管吻合的质量，用于术中手术质量控制 | 具备 |
| 2 | 电击防护标准 CF 医疗标准，电击类型 I 类接地保护 | 具备 |
| 3 | 流量探头 | 具备 |
| #3.1 | 流量通道≥2个，辅助通道≥1个 | 具备 |
| #3.2 | 流量探头使用次数≥50次或无固定次数限制，可重复消毒使用 | 具备 |
| 3.3 | 流量探头探测范围≥1.5mm-4.0mm | 具备 |
| 3.4 | 流量探头种类包括不限于有手柄和无手柄两种（根据临床要求） | 具备 |
| 3.5 | 流量探头测量端可以弯曲形成任意角度，彩色手柄标示尺寸，测量端带箭头指示血流方向 | 具备 |
| 3.6 | 探头可等离子低温消毒 | 具备 |
| 4 | 主机 | 具备 |
| 4.1 | 系统显示器配合支撑臂可调整监视器高度和旋转 | 具备 |
| 4.2 | 触摸式显示器： ≥19 英寸、分辨率≥1280×1024 像素；内存≥4GB，硬盘≥500GB | 具备 |
| 4.3 | 端口种类：包括不限于USB端口及串行端口 | 具备 |
| 5 | 流量模块 | 具备 |
| 5.1 | 测量精度：±20% | 具备 |
| 5.2 | 计算功能：最大、最小和平均血流量、博动指数、心脏舒张期充盈率等 | 具备 |
| 5.3 | 采样频率：≥0.3-1KHz | 具备 |
| 6 | 辅助通道 | 具备 |
| 6.1 | 显示配置：输入范围、偏移、单位、坐标轴、滤波器等 | 具备 |
| 6.2 | 信号显示范围： ± 10mV、 ± 100mV、 ±V500mV、 ±4V等 | 具备 |
| 6.3 | 滤波器及阈值设置：滤波设置≥6个挡位 | 具备 |
| 6.4 | 计算功能：具备不少于4个参数数据 | 具备 |
| 6.5 | 采样频率：包括不限于250Hz | 具备 |
| 7 | 系统功能 | 具备 |
| 7.1 | 数字化显示流量探头与血管的接触程度 | 具备 |
| 7.2 | 实时显示血管内血流量、患者心率的信息 | 具备 |
| 7.3 | 具备临床应用模式和高级研究模式 | 具备 |
| 7.4 | 可同时测量两条血管内的血流量，并可求差值、和值 | 具备 |
| 7.5 | 可计算血管内血流的快速傅立叶变换（FFT） | 具备 |
| 7.6 | 可通过 USB 存储端口或网络存储导出流量曲线患者报告 | 具备 |
| 7.7 | 可存储患者资料和流量图形，并可随时回顾研究 | 具备 |
| 7.8 | 可生成 A4纸 PDF 格式患者报告，包括流动曲线和患者资料等 | 具备 |
| 7.9 | 系统可以连接辅助显示器 | 具备 |
| 7.10 | 可选扩展≥1个影像模块 | 具备 |
| 7.11 | 系统通过以太网接口、DICOM、HL7等，可实现患者影像数据传输功能 | 具备 |
| 8 | 预留升级模块接口 | 具备 |
| 9 | 每台主要配置：至少包含主机 1 台，流量探头1个（根据院方需求提供），主流品牌彩色打印机 | 具备 |
| 10 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 11 | 提供主要配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 12 | 提供设备主要配件的报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 整机保修期：3年（自验收合格之日起）；提供生产厂家的保修承诺函 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天。 | 具备 |